ALLEGATO 4

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTOSOGLIA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI RACCOGLITORI URINE PER LE UU.OO. DELL’AZIENDA ULSS5 POLESANA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER IL PERIODO DI 15 MESI.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della fornitura:

Il presente documento ha per oggetto le Condizioni di fornitura di Dispositivi medici “raccoglitori urine” per le UU.OO. dell’azienda Ulss5 Polesana, suddivisa in 6 Lotti, per il periodo di 15 mesi, come di seguito specificati:

| LOTTO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | sistemi di raccolta urina a circuito chiuso |
| 2 | sacca pediatrica sterile unisex per urina |
| 3 | sacca urina da gamba |
| 4 | sacche e sistemi di raccolta liquidi |
| 5 | raccoglitore piccolo per drenaggio di liquidi biologici, sterile, svuotabile |
| 6 | guaina autoadesiva per incontinenza urinaria maschile |

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE e FABBISOGNI

LOTTO 1: SISTEMI DI RACCOLTA URINA A CIRCUITO CHIUSO

Sub A: Raccoglitori di urina non sterili a circuito chiuso con rubinetto

Caratteristiche tecniche minime:

- capacità non inferiore a 2.000 mL

- in PVC neutro o altro idoneo materiale plastico, trasparente in almeno uno dei due lati

- scala graduata indelebile sul lato trasparente, con graduazione almeno ogni 100 mL

- con bordi a doppia saldatura

- dotato di supporto per sacca e sistema di attacco adatto e robusto per essere appesi al letto senza possibilità di rottura

- valvola antireflusso

- rubinetto di scarico di facile apertura e a perfetta tenuta

- tubo di drenaggio, con diametro interno minimo di 5 mm, lunghezza non inferiore a 120 cm, non deformabile, saldato alla sacca e corredato di apposito cappuccio di chiusura, cono raccordo con diametro interno non inferiore a 5 mm

- forniti di raccordo catetere e di copriraccordo

- dispositivo di prelievo di urina fresca, realizzato in materiale che garantisca la perfetta chiusura dopo il prelievo

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 100.000 pezzi

Sub B: Raccoglitori di urina sterili a circuito chiuso con rubinetto

Caratteristiche tecniche minime:

- capacità non inferiore a 2.000 mL

- in PVC neutro o altro idoneo materiale plastico, trasparente in almeno uno dei due lati

- scala graduata indelebile sul lato trasparente, con graduazione almeno ogni 100 mL

- con bordi a doppia saldatura

- dotato di supporto per sacca e sistema di attacco adatto e robusto per essere appesi al letto senza possibilità di rottura

- valvola antireflusso

- rubinetto di scarico di facile apertura e a perfetta tenuta

- tubo di drenaggio, con diametro interno minimo di 5 mm, lunghezza non inferiore a 120 cm, non deformabile, saldato alla sacca stessa e corredato di apposito cappuccio di chiusura, cono raccordo con diametro interno non inferiore a 5 mm

- forniti di raccordo catetere e di copriraccordo

- dispositivo di prelievo di urina fresca, realizzato in materiale che garantisca la perfetta chiusura dopo il prelievo

- sito per il posizionamento del rubinetto

- filtro antibatterico

- camera di gocciolamento

- sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 47.500 pezzi

Sub C: Sacche di svuotamento non sterili

Caratteristiche tecniche minime:

- in PVC neutro o altro idoneo materiale plastico trasparente in almeno uno dei due lati

- capacità non inferiore a 2.000 mL

- lunghezza del tubo non inferiore a 50 cm

- con bordi a doppia saldatura

- dotato di supporto per sacca e sistema di attacco adatto e robusto per essere appese al letto senza possibilità di rottura

- raccordabile con le sacche di cui ai sub A) e B)

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 116.250 pezzi

LOTTO 2: SACCA PEDIATRICA STERILE UNISEX PER URINA

Caratteristiche tecniche minime:

- capacità non inferiore a 100 mL

- in materiale plastico trasparente

- adesivo ipoallergenico

- scala graduata, indelebile e facilmente leggibile

- sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 2.500 pezzi

LOTTO 3: SACCA URINA DA GAMBA

Caratteristiche tecniche minime

- capacità non inferiore a 500 mL

- valvola antireflusso

- valvola di scarico sul lato inferiore

- tubo di raccordo di lunghezza 25 cm per sacca da coscia e 50 cm per sacca da polpaccio

- lato a contatto con la cute del paziente rivestito di materiale non irritante

- raccordo per il fissaggio a cateteri o guaine

- lacci elastici per il fissaggio, incorporati o a parte

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 7.500 pezzi

LOTTO 4: SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI

Sub A: Sacca urina con valvola senza rubinetto

Caratteristiche tecniche minime

- capacità non inferiore a 2.000 mL

- in PVC neutro o altro idoneo materiale plastico, trasparente in almeno uno dei due lati

- scala graduata indelebile sul lato trasparente, con graduazione almeno ogni 100 mL

- con bordi a doppia saldatura

- dotato di supporto per sacca e sistema di attacco adatto e robusto per essere appese al letto senza possibilità di rottura

- valvola antireflusso

- tubo di drenaggio, con diametro interno minimo di 5 mm, lunghezza non inferiore a 120 cm, non deformabile, saldato alla sacca stessa e corredato di apposito cappuccio di chiusura, cono raccordo con diametro interno non inferiore a 5 mm

- forniti di raccordo catetere e di copriraccordo

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 46.250 pezzi

Sub B: Sacca per drenaggio liquidi biologici senza valvola non sterile

Caratteristiche tecniche minime

- capacità non inferiore a 2.000 mL

- in PVC neutro o altro idoneo materiale plastico, trasparente in almeno uno dei due lati

- scala graduata indelebile sul lato trasparente, con graduazione almeno ogni 100 mL

- con bordi a doppia saldatura

- dotato di supporto per sacca e sistema di attacco adatto e robusto per essere appese al letto senza possibilità di rottura

- tubo di drenaggio, con diametro interno minimo di 5 mm, lunghezza non inferiore a 120 cm, non deformabile, saldato alla sacca stessa e corredato di apposito cappuccio di chiusura, cono raccordo con diametro interno non inferiore a 5 mm

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 76.250 pezzi

LOTTO 5: RACCOGLITORE PICCOLO PER DRENAGGIO DI LIQUIDI BIOLOGICI, STERILE, SVUOTABILE

Sub A - PICCOLO, capacità 75-100 mL

Sub B - MEDIO, capacità 150-300 mL

Sub C - GRANDE, capacità 350 - 500 mL

Caratteristiche tecniche minime

- valvola antireflusso

- rubinetto di scarico

- adesivo ritagliabile

- lato a contatto con la cute del paziente rivestito di materiale non irritante

- sterile, monouso, latex free

Sub A 4.375 pezzi

Fabbisogno stimato 15 mesi: 	Sub B 125 pezzi

Sub C 1.250 pezzi

LOTTO 6: GUAINA AUTOADESIVA PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE

Caratteristiche tecniche minime

- sistema autoadesivo atraumatico

- in materiale biocompatibile per uso medicale, ipoallergenico, senza lattice

- disponibilità di diametri di almeno 25 mm, 30 mm e 35 mm

- non sterile, monouso, latex free

Fabbisogno stimato 15 mesi: 1.875 pezzi

ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Specifiche tecniche minime

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto;

- per i prodotti classificati come dispositivi medici, essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa, fino al 26 maggio 2025, conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42 relativa alla marcatura CE, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lgs. 46/97 e s.m.i. e modificato con il D.Lgs. n. 37/2010;

- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed alla immissione in commercio e all’uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata della convenzione-quadro e dell’analogo documento contrattuale stipulato all’esito della presente procedura;

- se soggetti a scadenza, presentare all’atto della consegna, una validità o una vita utile residua del prodotto (in confezione integra) non inferiore a 2/3 (due terzi) della loro vita;

- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio di cui al successivo paragrafo dedicato;

- essere iscritti al repertorio nazionale dei DM e tale iscrizione deve esser specificata per ogni prodotto offerto analogamente al CND nell’offerta tecnica; nella relativa scheda tecnica dovrà essere indicato il codice CND e il numero di registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come disposto dal DM 20/02/2010;

L’operatore economico deve essere, altresì, in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, l’operatore economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell’operatore economico che, rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’aggiudicazione, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Specifiche tecniche indispensabili relative al confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento e l’etichettatura dovranno essere conformi, ove i prodotti siano dispositivi medici, alla normativa vigente (ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (IVDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale. Fino al 27 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. 46/1997 e relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. n. 37/2010.)

Nel caso in cui la sterilizzazione sia avvenuta mediante utilizzo del metodo a ossido di etilene, questa dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO UNI EN 11135:2000 “Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici” e alla norma UNI EN ISO 10993-7 “Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene (per i dispositivi sterilizzati con Ossido di etilene)”.

Specifiche tecniche indispensabili dei beni oggetto della fornitura

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate, da intendersi richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza. Tutti i prodotti offerti dovranno essere latex free.