ALLEGATO 4

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA SOTTOSOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE SUDDIVISO IN 5 LOTTI, PER IL PERIODO DI 12 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI MESI 3.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche della fornitura:

Il presente documento ha per oggetto le Condizioni di fornitura del Servizio di ventiloterapia domicilare suddiviso in 4 lotti come di seguito specificato:

- LOTTO N. 1 – SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA BILEVEL ST CON REGOLAZIONE DI VOLUME

- LOTTO N. 2 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE – TIPOLOGIA ALTI FLUSSI

- LOTTO N. 3 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA APP. TOSSE – EXTRA TORACICI

- LOTTO N. 4 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA APP. TOSSE – INTRA TORACICI

- LOTTO N. 5 - SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA CPAP

per il periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 3.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE e FABBISOGNI

Caratteristiche minime per i lotti:

La consegna dei prodotti, materiali, attrezzature e loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo piano terapeutico e formulazione personalizzata del medico specialista, dovrà essere effettuata a domicilio dei pazienti.

Si precisa che per quanto riguarda la manutenzione preventiva/ordinaria e controllo funzionale secondo quanto prescritto dal fabbricante, sostituzione del materiale usurabile, comprensiva di sanificazione periodica se prevista da manuale d’uso e verifica del livello di formazione all’uso del paziente/caregiver.

Lotto 1 VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA BILEVEL ST CON REGOLAZIONE DI VOLUME:

richiesta di n.28 ventilatori Bilevel ST con regolazione di volume compresi di circuiti monotubo, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente, possibile scarico dati curve ventilatore per consentire il monitoraggio della ventilazione del paziente con i quali il ventilatore risulta idoneo alla necessità sanitarie del paziente, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Impostazioni raggiungibili dal ventilatore modo ST con IVAPS, AUTOEPAP, AUTOIPAP.

Q.tà materiale consumabile: n°2 maschere oronasali o nel caso di tracheostomizzato n°1/sett mounth, n°1/giornaliero per tracheo filtri antibatterici, n°2/ mese per non tracheo, n°2 circuiti monotubo o n°2 circuiti bitubo non tracheo,  n°4 annui tracheo;

Lotto 2 SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE – TIPOLOGIA ALTI FLUSSI:

richiesta di n.5 dispositivi per ventiloterapia ad “alti flussi compresi” di circuiti monotubo, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente, , nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Q.tà materiale consumabile: n°2 camere riutilizzabili /anno, n°6 circuiti /anno, n°12 cannule / anno, n°4 filtri /anno.

Lotto 3 SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA APP. TOSSE – EXTRA TORACICI:

richiesta di n.4 dispositivi HFCWO - Dispositivo medico per la clearance delle vie aeree che permette la trasmissione delle pulsazioni direttamente su aree specifiche del torace dotato sia di giubbotto per erogazione impulsi anteriore e posteriore e sia di PAD per la trasmissione di impulsi solo posteriormente.

Q.tà materiale consumabile: non presente

Lotto 4 SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE - TIPOLOGIA APP. TOSSE – INTRA TORACICI:

richiesta di n.6 apparecchi tosse compresi di circuiti, boccagli, filtri antibatterici, maschere oronasali o eventuale materiale equivalente dedicati, nel caso di pazienti tracheotomizzati la presenza del materiale di consumo dedicato.

Q.tà materiale consumabile: 12 Kit composti da 1 kit composto da (filtro + circuito +  maschera per app.tosse) per pz tracheostomizzati 1 kit composto da ( circuito + filtro + mounth)

Lotto 5 SERVIZIO VENTILOTERAPIA DOMICILARE – Cpap:

richiesta di n.43 apparecchi ventiloterapia – tipologia Cpap con umidificatore compresi di circuiti, filtri antipolvere o antipolline 2 anno, maschere oronasali o maschere nasali 2 anno, scarico dati compliance terapia.

Q.tà materiale consumabile: n°2/anno maschere oronasali  o nasali, n°2/anno circuiti monotubo, 1 camera dì umidifcazione /anno