## Allegato 4/1 Questionario Tecnico

| QUESTIONARIO TECNICO ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO FISSO DIGITALE CON ARCO A “C” A PAVIMENTO/SOFFITTO | Risposta | Riferimenti doc. tecnica (Documento e pagina) |
| --- | --- | --- |
| DITTA PRODUTTRICE |  |  |
| MODELLO |  |  |
| DITTA DISTRIBUTRICE |  |  |
| ANNO IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA VERISONE OFFERTA |  |  |
| NUMERO DI REPERTORIO |  |  |
| CND |  |  |
| STATIVO |  |  |
| A pavimento/soffitto, monoplanare, multidirezionale ad arco isocentrico (specificare) |  |  |
| Ampia possibilità di rotazione ed angolazione con movimenti motorizzati ad elevata velocità (descrivere specificando i tempi di ricostruzione) |  |  |
| Possibilità di proiezioni in inclinazione cranio-caudale di almeno +/- 45° e di inclinazione laterale di almeno +/- 90° in posizione di testa |  |  |
| Ampia profondità dell’arco (descrivere) |  |  |
| Distanza focale variabile con movimento preferibilmente manuale e motorizzato |  |  |
| Chiare indicazioni e facile visibilità dei dati di inclinazione e di distanza focale |  |  |
| Ampia escursione longitudinale del tavolo paziente |  |  |
| Possibilità di parcheggio fuori campo dello stativo |  |  |
| Eventuale Angiografia rotazionale (descrivere) |  |  |
| Possibilità di memorizzare un ampio numero di proiezioni a scelta dell’operatore, anche in corso d’esame, richiamabili dal pannello di comando a bordo tavolo (indicare il numero) |  |  |
| Efficaci dispositivi anticollisione (descrivere) |  |  |
| Movimentazione motorizzata e manuale dei vari elementi che compongono il sistema (descrivere quali sono motorizzati, quali manuali) |  |  |
| Eventuale sistema di posizionamento automatico (descrivere) |  |  |
| TAVOLO PORTA PAZIENTE |  |  |
| Dimensioni del tavolo |  |  |
| Condizioni di massimo carico con piano in condizioni di massima estensione |  |  |
| Possibilità di ampi movimenti in senso longitudinale e trasversale |  |  |
| Ampia rotazione intorno all’asse verticale (specificare) |  |  |
| Altezza del piano dal pavimento ampiamente regolabile (specificare) |  |  |
| Possibilità di controllo dell’intero sistema dalla sala d’esame tramite moduli applicati al tavolo porta paziente |  |  |
| Movimentazione motorizzata e manuale dei vari elementi che compongono il sistema (descrivere quali sono motorizzati, quali manuali) |  |  |
| COMPLESSO RADIOGENO E SISTEMA COLLIMAZIONE |  |  |
| Sistema allo stato dell’arte (descrivere) |  |  |
| Numero e dimensioni delle macchie focali |  |  |
| Complesso radiogeno di adeguata potenza, con velocità di rotazione dell’anodo non inferiore a 7.500 rpm |  |  |
| Costruttore del tubo radiogeno |  |  |
| Modello del tubo radiogeno |  |  |
| Tecnologia costruttiva del tubo radiogeno |  |  |
| Capacità termica dell’anodo, non inferiore a 3000 kHU (specificare) |  |  |
| Capacità termica del sistema tubo-guaina (specificare) |  |  |
| Dissipazione termica dell’anodo maggiore o uguale a 500.000 HU/minuto (specificare) |  |  |
| Dissipazione termica del sistema tubo-guaina (specificare) |  |  |
| Collimatore automatico del fascio con variazione automatica in riferimento al campo selezionato del detettore |  |  |
| Silenziosità in esercizio clinico |  |  |
| Sistema antiabbagliamento (filtro anatomico a posizionamento automatico o soluzioni alternative) |  |  |
| Dotato di indicazione del carico termico, consultabile dall’operatore |  |  |
| Dispositivo di filtrazione addizionale per la riduzione delle radiazioni a bassa energia a paziente ed operatore (specificare la filtrazione equivalente in mm Cu) |  |  |
| GENERATORE ad ALTA TENSIONE |  |  |
| Potenza utile: 100 kW (1000 mA a 100 kV) |  |  |
| Circuito di raddrizzamento ad alta frequenza |  |  |
| Livelli di scopia selezionabili |  |  |
| SISTEMA DI DETEZIONE E QUALITA' DELL'IMMAGINE |  |  |
| Detettore digitale flat panel (descrivere) |  |  |
| Tecnologia del detettore |  |  |
| Dimensioni esterne del detettore |  |  |
| Area utile del detettore |  |  |
| Matrice di acquisizione |  |  |
| Dimensioni del pixel |  |  |
| Numero di bit per pixel |  |  |
| Numero di campi e dimensioni selezionabili |  |  |
| Possibilità di rotazione di 90° del detettore se rettangolare |  |  |
| Griglia antidiffusione rimovibile |  |  |
| Valore di MTF a 1 lp/mm, per RQA5 (specificare secondo lo standard IEC 62220-1) |  |  |
| Valore di MTF a 2 lp/mm, per RQA5 (specificare secondo lo standard IEC 62220-1) |  |  |
| Valore di DQE a 0 lp/mm per 1uGy/fr, RQA5 |  |  |
| Valori di DQE per varie dosi al detettore (allegare curve) |  |  |
| Possibilità di almeno 2 ingrandimenti |  |  |
| Output digital video di almeno 1024x1024 x 14 bit |  |  |
| Presenza di dispositivo anticollisione di tipo capacitivo o equivalente (descrivere) |  |  |
| Deve consentire la fluoroscopia con matrice di almeno 1 K e profondità di almeno14 bit |  |  |
| SISTEMA di VISUALIZZAZIONE |  |  |
| Sistema di visualizzazione con un unico display da almeno 55”, in grado di gestire la matrice video dei segnali di ingresso in modo dinamico, con interfaccia utente semplice ed intuitiva (descrivere dettagliatamente) |  |  |
| Risoluzione Quad HD (3.840x2.160 pixel) |  |  |
| Gestione di almeno 9 video in e 8 video out |  |  |
| In grado di garantire la risoluzione nativa del detettore (ossia, dovrà essere possibile visualizzare le matrici delle immagini senza rebinning) |  |  |
| Possibilità di scegliere diversi layout di visualizzazione, con possibilità di modifica e memorizzazione dei layout personalizzati. Una volta selezionato il layout, dovrà essere possibile assegnare liberamente ai segnali video in ingresso la posizione preferita sullo schermo |  |  |
| Possibilità di zoom per ogni singola immagine visualizzata |  |  |
| Eventuale presenza gestione integrata nel pannello di controllo dell’angiografo |  |  |
| Presenza in sala comandi di uno o più monitor per le immagini live e per la gestione dell’esame |  |  |
| SISTEMA DI ACQUISIZIONE, MEMORIZZAZIONE, VISUALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DIGITALE |  |  |
| Consolle di comando e di gestione ed elaborazione delle immagini |  |  |
| Matrice di acquisizione 960x960 |  |  |
| Matrice di visualizzazione 1024x1024 |  |  |
| Cadenza di acquisizione non inferiore a 25 immagini/s con matrice 1024x1024 |  |  |
| Software per sottrazione e road mapping, con basse cadenza di acquisizione in sottrazione (fino a circa 6 immagini/s) |  |  |
| Capacità di memoria non inferiore a 60.000 immagini con matrice 1024x1024, con profondità non inferiore a 12 bit |  |  |
| Controllo automatico dell’esposizione (decrivere funzionamento) |  |  |
| Possibilità di archiviazione automatica su disco |  |  |
| Completa possibilità di elaborazione in post-processing |  |  |
| Possibilità di rivisualizzazione delle immagini e sequenze tramite telecomando o similare |  |  |
| Possibilità di richiamo delle immagini di riferimento |  |  |
| Revisione a diverse velocità di sequenze acquisite |  |  |
| Possibilità di acquisizione di immagini in regime di scopia |  |  |
| Dotazione di opportuni programmi clinici per valutazione delle stenosi vascolari e coronariche, sia di immagini sottratte che non, calcolo del volume ventricolare con possibilità di attivazione dall’interno della sala d’esame |  |  |
| Sistema automatico per la calibrazione |  |  |
| Interfacciamento con il RIS/PACS aziendale e altri sw dipartimentali (descrivere) |  |  |
| Classi DICOM (specificare) |  |  |
| Il sistema dovrà essere interamente comandabile dall’interno della sala operatoria tramite pannelli di comando, preferibilmente di tipo touch-screen, in grado di gestire anche le funzionalità avanzate del sistema, quali ad esempio i software di analisi quantitativi, i software di ricostruzione 3D, eventuali integrazioni con altre apparecchiature (workstation remote, ecografi…) (Descrivere) |  |  |
| SOFTWARE |  |  |
| Software per acquisizione rotazionale ad alta velocità del distretto cardiaco. La disponibilità di protocolli di acquisizione con rotazione multi-assiale sarà ritenuta preferenziale |  |  |
| La disponibilità di protocolli di acquisizione con rotazione multi-assiale sarà ritenuta preferenziale |  |  |
| Software per migliorare la visualizzazione degli stent coronarici Offerta ed integrazione software per determinazione stenosi coronariche (QFR/FFR/iFR/IVUS) |  |  |
| Software di supporto per la pianificazione e navigazione in tempo reale per interventi di TAVI |  |  |
| Disponibilità di programmi di fusione multimodalità CT/MR |  |  |
| ACCESSORI Torrette per collegamento sistema ICE (Boston) e sistema Corvonetis (Abbot) |  |  |
| Barriere di protezione anti-X per gli operatori di tipo pensile e a bordo tavolo, con protezione non inferiore a 0,5 mmPb equivalente |  |  |
| Dispositivo per illuminazione campo operatorio di tipo pensile, a tecnologia LED ad almeno 100.000 lux |  |  |
| SISTEMI di CONTROLLO e RIDUZIONE della DOSE |  |  |
| Presenza diversi filtri spettrali per la riduzione delle radiazioni molli (specificare potere filtrante in mmCu eq.) |  |  |
| Possibilità di selezione di diversi livelli di scopia per avere sempre il miglior bilanciamento dose/qualità immagine |  |  |
| Adeguati algoritmi online per l’ottimizzazione della qualità d’immagine in funzione dell’area anatomica in esame; per immagini di elevata qualità a bassa dose. |  |  |
| Ulteriori algoritmi avanzati offerti per il controllo della dose (descrivere) |  |  |
| Controllo di griglia per scopia pulsata o sistemi analoghi atti ad assicurare la non emissione di raggi durante i transitori di corrente al filamento del catodo (descrivere dettagliatamente) |  |  |
| Possibilità di collimazione e posizionamento dei filtri semi trasparenti senza emissione raggi |  |  |
| Barriere di protezione anti-X: una pensile in vetro piombato e bande in gomma piombifera, una pieghevole da posizionare a bordo tavolo, con spessore minimo 0.5 mmPb equivalenti. |  |  |
| Sistema di misura e registrazione della dose erogata e del DAP (istantaneo e accumulato) con chiara visualizzazione dei parametri per gli operatori e possibilità di produzione di report dettagliati, preferibilmente con informazioni sulle aree maggiormente esposte |  |  |
| Presenza di DICOM structured dose report |  |  |
| Possibilità di spedire report dosimetrici via mail (descrivere se presente) |  |  |
| Eventuali ulteriori sistemi avanzati di gestione della dose (database dosimetrici e funzioni di dose tracking, (illustrare dettagliatamente le soluzioni proposte). |  |  |
| Altri sistemi hardware-software offerti per il contenimento della dose a pazienti e operatori |  |  |
| ALTRO |  |  |
| Dimensioni dell'apparecchiatura |  |  |
| Peso complessivo |  |  |
| Ingombro determinato dall'arco a C in posizione di parcheggio |  |  |
| GRUPPO DI CONTINUITA’ |  |  |
| Gruppo di continuità per floro-scopia di almeno 5 minuti (descrivere) |  |  |
| CONDIZIONI MIGLIORATIVE |  |  |
| Eventuali migliorie offerte rispetto ai requisiti minimi richiesti |  |  |